USB接口

# 100Ksps/12位32通道AD

# 16通道数字输入/16通道数字输出

光电隔离全速实时连续采集板RBH8215

使用说明书

北京瑞博华控制技术有限公司

USB接口

# 100Ksps/12位32通道AD /16路开入开出板RBH8215

使用说明书

## 一、概述

RBH8215是32路AD，16路开入开出USB采集板。其中AD有两种模式：准同步方式和异步方式。32通道独立程控增益，用户可根据需要选择1、2、4、8或1、10、10、1000两种。单通道或多通道采集时用户可以任意指定起始通道。默认量程为±5V或0-10V也可根据用户特殊需求定制量程。本板的采集精度12位，综合误差1LSB，因此，采样精度非常高。本板外带总线扩展接口，可为用户提供多种扩展功能 ，提供总线有：CAN总线、RS-485总线、232总线、并行现场总线。这样使用户无需深入了解USB的协议及底层控制方法，就像操作PC总线一样，通过USB接口实现对用户系统的控制。

准同步方式：两次采样的时间间隔由用户设定，而在一次采样中各个通道之间按最短时间采样，此时间为10us	。异步方式：两次采样的时间间隔由用户设定，而在一次采样中各个通道采样时间间隔为平均时间。

选配的录波器软件可以直接与AD8215接口，软件与硬件搭配在一起，组成一套功能强大的数据采集系统，是现场信号检测的好帮手，实际通过的总采集速度100ksps(Sample Per Second:采样次数/秒)，也就是采样频率可以达到100000次/秒。因此，本采集系统可以代替示波器，盒磁带机，可以长时间记录并保存现场信号，而且可以现场实时看到信号波形等。

## 二、性能和技术指标

### 2.1 性能与指标

- 本板采用数字光电隔离技术，板上带DC-DC电源块，模拟信号地线和计算机地线分开，可防止有害信号通过采集卡串到计算机内，以避免由此引起计算机损坏，此外对降低环境噪声对信号的干扰也有益处。

- 32路单端/16路双端模拟信号输入通道，用户可以任意指定起始通道

- 模拟电压输入范围：±5V或0-10V，可根据用户特殊需求定制量程

- A/D转换分辨率：12Bit

- 采集速度：总采样速度100KHZ。

- 程控放大：32通道独立程控增益，可放大1/2/4/8倍或1/10/100/1000倍

- 通道间相位差：准同步方式和异步方式，前者固定10us；后者随用户自定的采样速度而变

- 模拟量输入阻抗：100千欧。

- 中断源：定时器中断

- 记录数据长度：仅受计算机的内存及硬盘限制

- A/D综合误差：1LSB。当量程是10V时，相当于2.44毫伏的误差

- 模拟信号输入接头：AD板上为40芯扁平线接头，如果配用外壳，外壳上有端子和37芯电缆两种接口方式。

- 开关量接口：开关量16路输入，16路输出，均为TTL电平方式，板上为34芯扁平线接头，如果配用外壳，外壳上为端子方式。

- USB接口：USB接口线，直接与计算机的USB接口相连

- 采集器供电：需要外部供电，5v。

- 工作温度：0－70℃

### 2.2 应用

·野外测控

·过程控制

·医疗设备

·振动与噪声信号采集与分析

·信号采集与分析

2.3 外形尺寸及重量

采集器内AD板尺寸：160 mm×102 mm，壳体外形尺寸：220mm * 160mm。

重量：250克

## 三、工作原理概述

## 四、硬件使用方法

1、操作元件布置

本板的操作元件布置如图3所示。

L1：USB信号端，连接信号灯。 正常状态，信号灯亮；工作状态，信号灯说闪烁。

L3:DSP信号端

W2：选择AD输入的模拟信号类型，当W2的1，2短接时，输入的信号为单极性信号，输入的AD信号范围是从0V到10V，当W2的2，3短接时，输入的信号为双极性信号，输入的AD信号范围是从－5V到＋5V。

WR3：AD信号的调零

WR2：AD信号的增益调整。

WR4：定制量程增益调整

W3：使WR4是否有效

JP2：程控放大器设置，当没有程控放大器时，JP2的1、2短接；当有程控放大器时，JP2的2、3短接，但一定要注意不可使放大后的电压值超过AD板量程，否则会引起AD板损坏，并且此类过压过流有害信号引起的损坏不在保修范围内。

JP3和JP4：联合控制单端与双端的选择。

J5：AD模拟信号的输入

J6：开关量输入输出

J7：并行总线接口

J8：485总线终端电阻使能

J9：CAN总线

J10：CAN总线终端电阻使能

以上设置已经标识在板卡上。

2、AD的单端与双端输入方式选择

通过短接器JP3和JP6实现单端与双端的转换。信号共地，应采用单端方式；信号不共地，应采用双端方式。注意，使用单端方式时，MR6和MR7阻排空置，使用双端方式时，此两个阻排应插上100K阻值9脚的电阻排，而且，方向为阻排上的白点对着板上的方形焊盘。

单端方式：JP3的1、2短接，4、5短接；JP6的1、2短接，4、5短接。双端方式：JP3的2、3短接、5、6短接；JP6的2、3短接，5、6短接，如图4所示。

出库时，设置成单端方式。

J5是40芯的扁平线接头，模拟量输入接口，如图5所示，针脚的定义是：

图5   J5模拟信号接入定义图

当采用单端时，针脚1至16对应通道0至15，针脚21至36对应通道16至31。

当采用双端时，针脚1至16对应通道0至15的高端，针脚21至36对应通道0至15通道的低端。

37、38、39、40是模拟地线。

如果用户选配外壳，接线的方法参看本说明书后面的介绍。

J6：为开关量输入输出端口，开关量输入输出均为TTL电平方式，16路输入，16路输出。其针脚定义如图6所示：

图6    J3 开关量信号接线定义图

电位器WR3：模拟量输入调零；电位器WR2： 模拟量输入调增益；注意，采集卡在第一次使用时应该先调零，然后调增益，调整好后，采集到的信号幅值才会正确。

采集卡有一根USB接口电缆线，USB接口电缆线的另一头直接接PC的任何一个USB接口。USB接线采用线连接，而不是采用插头连接，主要是考虑到连接可靠。

当将采集器的USB头插入计算机的USB口后，一般在5秒内，信号灯就亮，表明软件加载成功。只有在这时，才可以启动采集软件。当需要退出采集时，首先应该从数据采集软件中停止采集，并且退出采集程序，然后才可以将采集器的USB头从USB口内拔出，否则将引起系统错误。

3、外壳的接线方法（如果用户选配外壳，接线的方法参看以下内容。）

当用户配用采集器外壳时，可采用37芯电缆或端子接线方式，需要注意的是，37芯头和模拟量输入端子不要同时使用，以免接错时，因为信号叠加或相减，幅值超出量程，即信号过压，引起采集卡损坏。

端子序号如图7所示：

图7   外壳示意图

对AD8202采集器而言，模拟信号采用单端输入时，每个端子所对应的通道编号如表1：

| 端子号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | CH0 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 | CH9 |
| 端子号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 定义 | CH10 | CH11 | CH12 | CH13 | CH14 | CH15 | AGND | AGND | AGND | AGND |
| 端子号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 定义 | DO0 | DO1 | DO2 | DO3 | DO4 | DO5 | DO6 | DO7 | GND | GND |
| 端子号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 定义 | CH16 | CH17 | CH18 | CH19 | CH20 | CH21 | CH22 | CH23 | CH24 | CH25 |
| 端子号 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 定义 | CH26 | CH27 | CH28 | CH29 | CH30 | CH31 | AGND | AGND | AGND | AGND |
| 端子号 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 定义 | DI0 | DI1 | DI2 | DI3 | DI4 | DI5 | DI6 | DI7 | GND | GND |

表1  单端方式端子定义表

模拟信号采用双端方式输入时，每个端子所对应的通道编号如下表2：

| 端子号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | CH0高 | CH1高 | CH2高 | CH3高 | CH4高 | CH5高 | CH6高 | CH7高 | CH8高 | CH9高 |
| 端子号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 定义 | CH10高 | CH11高 | CH12高 | CH13高 | CH14高 | CH15高 | AGND | AGND | AGND | AGND |
| 端子号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 定义 | DO0 | DO1 | DO2 | DO3 | DO4 | DO5 | DO6 | DO7 | GND | GND |
| 端子号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 定义 | CH0低 | CH1低 | CH2低 | CH3低 | CH4低 | CH5低 | CH6低 | CH7低 | CH8低 | CH9低 |
| 端子号 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 定义 | CH10低 | CH27低 | CH28低 | CH29低 | CH30低 | CH31低 | AGND | AGND | AGND | AGND |
| 端子号 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 定义 | DI0 | DI1 | DI2 | DI3 | DI4 | DI5 | DI6 | DI7 | GND | GND |

表2  双端方式端子定义表

单端方式时，37芯头的通道编号如下表3：

| 针脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | CH0 | CH2 | CH4 | CH6 | CH8 | CH10 | CH12 | CH14 | 空置 | 空置 |
| 针脚 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 定义 | CH16 | CH18 | CH20 | CH22 | CH24 | CH26 | CH28 | CH30 | AGND | CH1 |
| 针脚 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 定义 | CH3 | CH5 | CH7 | CH9 | CH11 | CH13 | CH15 | 空置 | 空置 | CH17 |
| 针脚 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  |  |  |
| 定义 | CH19 | CH21 | CH23 | CH25 | CH27 | CH29 | CH31 |  |  |  |

表3 单端方式DB37定义表

双端方式时，37芯头的通道编号如下表4：

| 针脚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | CH0高 | CH2高 | CH4高 | CH6高 | CH8高 | CH10高 | CH12高 | CH14高 | 空置 | 空置 |
| 针脚 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 定义 | CH0低 | CH2低 | CH4低 | CH6低 | CH8低 | CH10低 | CH12低 | CH14低 | AGND低 | CH1高 |
| 针脚 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 定义 | CH3高 | CH5高 | CH7高 | CH9高 | CH11高 | CH13高 | CH15高 | 空置 | 空置 | CH1低 |
| 针脚 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |  |  |  |
| 定义 | CH3低 | CH5低 | CH7低 | CH9低 | CH11低 | CH13低 | CH15低 |  |  |  |

表4   双端方式DB37定义表

如果按照通道查询各种接口对应关系，可参考如下表5：

| 模拟信号通道号 单端(双端) | 壳内扁平线J1针脚号 | 壳上37芯头针脚号 | 壳上端子号 |
| --- | --- | --- | --- |
| CH0 (CH0高) | 1 | 1 | 1 |
| CH1 (CH1高) | 2 | 20 | 2 |
| CH2 (CH2高) | 3 | 2 | 3 |
| CH3 (CH3高) | 4 | 21 | 4 |
| CH4 (CH4高) | 5 | 3 | 5 |
| CH5 (CH5高) | 6 | 22 | 6 |
| CH6 (CH6高) | 7 | 4 | 7 |
| CH7 (CH7高) | 8 | 23 | 8 |
| CH8 (CH8高) | 9 | 5 | 9 |
| CH9 (CH9高) | 10 | 24 | 10 |
| CH10 (CH10高) | 11 | 6 | 11 |
| CH11 (CH11高) | 12 | 25 | 12 |
| CH12 (CH12高) | 13 | 7 | 13 |
| CH13 (CH13高) | 14 | 26 | 14 |
| CH14 (CH14高) | 15 | 8 | 15 |
| CH15 (CH15高) | 16 | 27 | 16 |
| CH16 (CH0低) | 21 | 11 | 31 |
| CH17 (CH1低) | 22 | 30 | 32 |
| CH18 (CH2低) | 23 | 12 | 33 |
| CH19 (CH3低) | 24 | 31 | 34 |
| CH20 (CH4低) | 25 | 13 | 35 |
| CH21 (CH5低) | 26 | 32 | 36 |
| CH22 (CH6低) | 27 | 14 | 37 |
| CH23 (CH7低) | 28 | 33 | 38 |
| CH24 (CH8低) | 29 | 15 | 39 |
| CH25 (CH9低) | 30 | 34 | 40 |
| CH26 (CH10低) | 31 | 16 | 41 |
| CH27 (CH11低) | 32 | 35 | 42 |
| CH28 (CH12低) | 33 | 17 | 43 |
| CH29 (CH13低) | 34 | 36 | 44 |
| CH30 (CH14低) | 35 | 18 | 45 |
| CH31 (CH15低) | 36 | 37 | 46 |
| AGND | 37、38、39、40 | 19 | 17、18、19、20 47、48、49、50 |

表5   模拟信号输入接口对应表

五、软件使用方法

软件安装非常方便，当将USB插头插入计算机后，计算机会自动提示用户安装驱动程序。

软件编程包括A/D采集功能以及开关量操作功能。

在光盘“产品\AD8215\vbDemo8215”目录下，有详尽的VB例程，包括A/D采集功能，开关量输入，开关量输出功能。

对于A/D采集功能，只要采用本公司的产品，无论是ISA总线、PCI总线还是USB总线都完全一样，用户没有必要考虑总线，用户只需调用Adcard.dll软件，或USB8202.DLL软件即可。

对于开关量操作，则发生了较大的变化，通过本公司提供的DllIOCtl函数就可以实现了，在使用该函数之前，需要先声明两个数组InBuff[]，和OutBuff[]，对于VB程序，则如下所示。

Global InBuff(100) As Byte

Global OutBuff(100) As Byte

其它程序，可以参照光盘中“编程指南”中的介绍和例程。

- 开关量输入编程说明

本采集板规定所A/D采集第一通道的数据为开关量通道,因此想采集开关量输入只需读出AD第一通道内容即可，有关A/D采集功能请参见例程。

- 开关量输出编程说明

j = j And &HFF

InBuff(0) = 0

InBuff(1) = 0

InBuff(2) = j

i = DllIOCtl(3, InBuff(0), 0, OutBuff(0))

上面的程序就可以实现开关量输出功能。要输出的数据放在J中。

对应的D0-D7是8路开关量输出的电平状态，当对应的位输出1时，当对应的针是高电

3、Windows下 A/D采集软件的使用说明

本板提供了很完善的WIN98/2000/XP/NT驱动程序，采用动态链接库的方式，用户使用方便、快捷，所提供的DEMO软件，能满足大量的实际需要，如实时控制、波形显示、波形记录等。在光盘目录“编程指南”中有非常详细的介绍。

本公司的ISA总线、PCI总线、USB总线产品都采样相同的软件接口，用户如果过去使用本公司的采集板，USB总线的产品可以作到软件完全不变。为用户产品的升级换代提供了方便。

## 六、安装方法

- 第一次在计算机上插入本模块的USB电缆线时，系统会提示增加新硬件，这时可以按照Windows的提示安装驱动程序，在安装过程中，按照提示在目录“WWWRBH\产品\AD8215\DIRVER”下寻找驱动程序(一个*.INF文件)，确定，系统会自动安装。

- 安装完成后，采集器上的信号灯点亮，在计算机的USB资源中可以找到该设备。至此表明驱动程序安装成功，接下来安装示波器应用软件。

- 在光盘“WWWRBH\SOFTWARE\FRECORDBASIC\DISK1”目录下找到SETUP.EXE按照提示安装，安装成功后，计算机桌面上会产生一个正弦波图标。

- 安装完毕后，输入一个信号发生器标准信号，打开FrecordBasic，即可检测设备是否正常工作。

- 安装完成，检验正常后，用户即可编写自己的应用软件。编程示例可在光盘  “WWWRBH\产品\AD8215”目录下找到 。

# 七、注意事项

- USB总线可以带电插拔。

- 当要对硬件操作时，应该拔下USB线，使采集板断电。

- 长时间不用时，建议从将采集板USB总线下拔下，妥善保管。

- 本采集板上有一组比较大的缓存，从而可以保证用户能够连续采集，但是，这也造成一个问题：当模拟信号改变时，变化的信号首先在缓存中缓冲，然后才送到计算机中，让人感觉到有一个滞后，特别是低速采集时，感觉更加明显，这是正常现象，数据尽管延时，但没有丢失，可以保证连续采集。开关量输入输出也是有延时，延时时间至少1毫秒，这是USB总线造成的，属正常现象。

- 当将USB插头插入计算机的USB口内后，很快就可以看到采集板上的信号灯变亮，表明USB采集板的驱动程序加载成功，可以进行数据采集。只有等信号灯亮，才可以运行数据采集软件，否则会报告没有驱动程序。如果信号灯长时间不亮，表明采集板出故障。

- 当采集板正常采集时，采集板上的信号灯会闪烁，表明系统正常。

- 当采集板采集时，不可拔出USB接头，否则将导致Windows系统崩溃，这是由于计算机系统本身的原因造成的。因此，拔出USB插头之前，应该退出采集程序。

# 八、出库清单

1、AD8215板一块

2、光盘一张（内含demo程序、驱动程序等）

# Text boxes

16路DO

USB总线

缓存

图 1  采集板原理

JTAG口

A/D转换

程控放大

多路开关

保护电路

模拟量输入

驱动

102

16路DI

CAN总线

144．5

94

160

WR3

BDM

JP3

J7

J7

W1

JP4

J9

L1

J5

J8

图3 操作元件布局

J6

图 4单端与双端设定

双端

单端

JP3

JP6

JP3  3

JP66

J10

WR2

WR4

W2

L3

JP2

并行总线接口

SPI总线

485总线

232总线

光耦

光耦

接收

USB2.0桥

DSP

DO             DI

GND

GND

1  3  5  7  9 11 13 15

0  2  4  6  8 10 12 14

1  3  5  7  9 11 13 15

0  2  4  6  8 10 12 14

电源

-

+