USB接口

# 100Ksps/16位32通道AD

# 16通道数字输入/8通道数字输出

光电隔离全速实时连续采集板AD8221H

使用说明书

北京瑞博华控制技术有限公司

USB接口

# 100Ksps/12位32通道AD /16路开入8路开出板AD8221H

使用说明书

## 一、概述

AD8221H是USB2.0总线兼容的数据采集器，该采集器以USB电缆线与计算机相连，外壳内的数据采集卡采用40芯扁平线接头与用户信号相连。该采集器一般采用铁质喷塑外壳封装，壳体带端子板,用户可以直接把信号接在端子上,是现场信号采集的理想选择。

选配的录波器软件可以直接与AD8221H接口，软件与硬件搭配在一起，组成一套功能强大的数据采集系统，是现场信号检测的好帮手，实际通过的总采集速度100ksps(Sample Per Second:采样次数/秒)，也就是采样频率可以达到100000次/秒。因此，本采集系统可以代替示波器，盒磁带机，可以长时间记录并保存现场信号，而且可以现场实时看到信号波形等。

本板的采集精度16位，综合误差6LSB，因此，采样精度非常高。

## 二、性能和技术指标

### 2.1 性能与指标

- 本板采用数字光电隔离技术，板上带DC-DC电源块，模拟信号地线和计算机地线分开，可防止有害信号通过采集卡串到计算机内，以避免由此引起计算机损坏，此外对降低环境噪声对信号的干扰也有益处。

- 32路单端/16路双端模拟信号输入通道

- 模拟电压输入范围：±5V或0-10V

- A/D转换分辨率：16Bit

- 采集速度：总采样速度100KHZ，板上带4K缓存。

- 程控放大：为基本配置以外的另选配置，可放大1/2/4/8倍或1/10/100/1000倍

- 通道间相位差：随用户自定的采样速度而变

- 模拟量输入阻抗：100千欧。

- 中断源：定时器中断

- 记录数据长度：仅受计算机的内存及硬盘限制

- 数据触发方式：连续采集，可以用软件判断进行触发，可以任意触发

- A/D综合误差：6LSB。当量程是10V时，相当于1毫伏的误差

- 模拟信号输入接头：AD板上为40芯扁平线接头，如果配用外壳，外壳上有端子。

- 开关量接口：开关量16入，8路输出，均为TTL电平方式，板上为20芯扁平线接头，如果配用外壳，外壳上为端子方式。

- USB接口：USB接口线，直接与计算机的USB接口相连

- 采集器供电：不需要外部供电，直接用计算机USB口进行供电。

- 工作温度：0－70℃

### 2.2 应用

·野外测控

·过程控制

·医疗设备

·振动与噪声信号采集与分析

·信号采集与分析

2.3 外形尺寸及重量

采集器内AD板尺寸：160 mm×102 mm，壳体外形尺寸：220mm * 160mm。

重量：250克

## 三、工作原理概述

信号从模拟量输入接头J1输入，然后经过阻容元件、多路开关进入仪器放大器，经过仪器放大器实现阻抗匹配和干扰抑制，再送到程控放大器，然后送到A/D芯片。USB单片机首先选通相应的通道，然后触发A/D , A/D完成后，A/D结果送到FIFO，然后由USB总线读出，送到PC上。

本采集板实现多通道高速采集，解决了多项技术问题，包括硬件通道自动扫描技术、USB高速数据传输技术、USB定时响应技术等。通过USB定时中断技术，本公司实现了USB总线下高速实时数据采集功能，保证系统工作稳定、可靠。

板上的定时器定时产生定时采集信号，实现硬件定时采集。

一般信号采集直接采用单端即可，将信号的地线与本板的模拟地线相接，将信号线接本板的通道线。由于本板有很强的共模噪声抑制能力，将信号直接接采集板能够保证有很高的采集精度。对于噪声特别严重的信号，可以采用双端的方式输入，首先将板配置成双端采集模式，然后将信号的两端接通道的两端。本板出库时，设置为单端方式。

阻容元件是根据用户需要，可以灵活配置的元件，接线如图2所示。

图2  阻容元件电路示意图

模拟量通过J1接入，然后接到一个电阻上，再经过一个电容滤波，然后送到多路开关上，由多路开关送到仪器放大器上。每个通道都由独立的电阻与电容，通过对电阻与电容的设计可以实现多项功能。

- 滤波：当电阻与电容都焊接上时，输入起滤波作用，出库时就是这种接法。出库时电阻是1000欧，电容是0.1u。滤波的作用是滤除信号中的高频噪声，对系统安全也有好处，如可以增加抗静电功能等。

- 下拉：当电阻为0，电容焊接大电阻，如10K欧，则表示将信号下拉，当外部接线断路时，数据采集的结果仍然为0，这在一些控制系统中非常有用。

- 电流探测：当采用精密的电阻，用以检测电流时，由于本板的输入阻抗非常大，因此信号源的电流大部分都流经探测电阻，电阻两端的电压可以由采集板检测，从而根据与电流的关系，计算出电流的大小。

- 分压功能：当电容焊接成电阻后，该电阻与前一个电阻分压，可以测量高压信号。

本板的阻容元件出库时电阻为1K，电容为104，元件的规格是表面贴元件0805系列。

## 四、硬件使用方法

1、操作元件布置

本板的操作元件布置如图3所示。JP4和JP2联合控制单端与双端的选择。JP3用于程控放大器设置，当没有程控放大器时，JP2的1、2短接；当有程控放大器时，JP3的2、3短接。出库时不带程控放大器，JP3的1、2短接。J3是AD模拟信号的输入，如果客户选购外壳，则模拟信号的输入方式为端子方式。W3用于选择AD输入的模拟信号类型，当W2的1，2短接时，输入的信号为单极性信号，输入的AD信号范围是从0V到10V，当W2的2，3短接时，输入的信号为双极性信号，输入的AD信号范围是从－5V到＋5V；WR4用于AD信号的调零，WR3用于AD信号的增益调整。

以上设置已经标识在板卡上。

J3是开关量输入输出的接头，如果客户选配外壳，则开关量的输入输出接口为端子方式。信号灯用于显示采集板状态，如果客户选配外壳，则此信号等连接在外壳上。USB接头用于连接USB接头。

2、AD的单端与双端输入方式选择

通过短接器JP2和JP4实现单端与双端的转换。信号共地，应采用单端方式；信号不共地，应采用双端方式。注意，使用单端方式时，MR6和MR7阻排空置，使用双端方式时，此两个阻排应插上100K阻值9脚的电阻排，而且，方向为阻排上的白点对着板上的方形焊盘。

单端方式：JP2的1、2短接，4、5短接；JP4的1、2短接，4、5短接。双端方式：JP2的2、3短接、5、6短接；JP4的2、3短接，5、6短接，如图4所示。

出库时，设置成单端方式。

J3是40芯的扁平线接头，模拟量输入与模拟量输出接口，如图5所示，针脚的定义是：

图5   J3模拟信号接入定义图

当采用单端时，针脚1至16对应通道0至15，针脚21至36对应通道16至31。

当采用双端时，针脚1至16对应通道0至15的高端，针脚21至36对应通道0至15通道的低端。

37、38、39、40是模拟地线。

如果用户选配外壳，接线的方法参看本说明书后面的介绍。

J4：为开关量输入输出端口，开关量输入输出均为TTL电平方式，8路输入，8路输出。其针脚定义如图6所示：

DI                              DO

1   3    5  7   9  11 13 15  1  3    5   7  9  11 13 15  GND

0  2   4   6   8  10 12 14  0  2   4   6    8  10 12 14  GND

图6    J4 开关量信号接线定义图

如果用户选配外壳，接线的方法参看本说明书后面的介绍。

电位器WR4：模拟量输入调零；电位器WR3： 模拟量输入调增益；注意，采集卡在第一次使用时应该先调零，然后调增益，调整好后，采集到的信号幅值才会正确。

采集卡有一根USB接口电缆线，USB接口电缆线的另一头直接接PC的任何一个USB接口。USB接线采用线连接，而不是采用插头连接，主要是考虑到连接可靠。

采集卡上有一个信号灯（购买外壳时，此信号灯在外壳上），信号灯非常重要，当信号灯由灭点亮，表明采集器的驱动软件已经安装到系统中，并且加载到计算机内存中，录波器等软件才可能运行。只有当该信号灯点亮，才可以启动采集软件，否则系统提示没有相应的内核软件。当采集器上的信号灯由常亮变成闪烁状态，表明采集器正在采集过程中，当采集器的信号灯由闪亮变成常亮，表明采集停止。

当将采集器的USB头插入计算机的USB口后，一般在5秒内，信号灯就亮，表明软件加载成功。只有在这时，才可以启动采集软件。当需要退出采集时，首先应该从数据采集软件中停止采集，并且退出采集程序，然后才可以将采集器的USB头从USB口内拔出，否则将引起系统错误。

3、外壳的接线方法

当用户配用采集器外壳时，可采用37芯电缆或端子接线方式，需要注意的是，37芯头和模拟量输入端子不要同时使用，以免接错时，因为信号叠加或相减，幅值超出量程，即信号过压，引起采集卡损坏。

端子序号如图7所示：

图7   外壳示意图

对AD8221H采集器而言，模拟信号采用单端输入时，每个端子所对应的通道编号如表1：

| 端子号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | CH0 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 | CH9 |
| 端子号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 定义 | CH10 | CH11 | CH12 | CH13 | CH14 | CH15 | AGND | AGND | AGND | AGND |
| 端子号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 定义 | DO0 | DO1 | DO2 | DO3 | DO4 | DO5 | DO6 | DO7 | GND | GND |
| 端子号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 定义 | CH16 | CH17 | CH18 | CH19 | CH20 | CH21 | CH22 | CH23 | CH24 | CH25 |
| 端子号 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 定义 | CH26 | CH27 | CH28 | CH29 | CH30 | CH31 | AGND | AGND | AGND | AGND |
| 端子号 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 定义 | DI0 | DI1 | DI2 | DI3 | DI4 | DI5 | DI6 | DI7 | GND | GND |

表1  单端方式端子定义表

模拟信号采用双端方式输入时，每个端子所对应的通道编号如下表2：

| 端子号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定义 | CH0高 | CH1高 | CH2高 | CH3高 | CH4高 | CH5高 | CH6高 | CH7高 | CH8高 | CH9高 |
| 端子号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 定义 | CH10高 | CH11高 | CH12高 | CH13高 | CH14高 | CH15高 | AGND | AGND | AGND | AGND |
| 端子号 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 定义 | DO0 | DO1 | DO2 | DO3 | DO4 | DO5 | DO6 | DO7 | GND | GND |
| 端子号 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 定义 | CH0低 | CH1低 | CH2低 | CH3低 | CH4低 | CH5低 | CH6低 | CH7低 | CH8低 | CH9低 |
| 端子号 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 定义 | CH10低 | CH27低 | CH28低 | CH29低 | CH30低 | CH31低 | AGND | AGND | AGND | AGND |
| 端子号 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 定义 | DI0 | DI1 | DI2 | DI3 | DI4 | DI5 | DI6 | DI7 | GND | GND |

表2  双端方式端子定义表

如果按照通道查询各种接口对应关系，可参考如下表5：

| 模拟信号通道号 单端(双端) | 壳内扁平线J1针脚号 | 壳上端子号 |
| --- | --- | --- |
| CH0 (CH0高) | 1 | 1 |
| CH1 (CH1高) | 2 | 2 |
| CH2 (CH2高) | 3 | 3 |
| CH3 (CH3高) | 4 | 4 |
| CH4 (CH4高) | 5 | 5 |
| CH5 (CH5高) | 6 | 6 |
| CH6 (CH6高) | 7 | 7 |
| CH7 (CH7高) | 8 | 8 |
| CH8 (CH8高) | 9 | 9 |
| CH9 (CH9高) | 10 | 10 |
| CH10 (CH10高) | 11 | 11 |
| CH11 (CH11高) | 12 | 12 |
| CH12 (CH12高) | 13 | 13 |
| CH13 (CH13高) | 14 | 14 |
| CH14 (CH14高) | 15 | 15 |
| CH15 (CH15高) | 16 | 16 |
| CH16 (CH0低) | 21 | 31 |
| CH17 (CH1低) | 22 | 32 |
| CH18 (CH2低) | 23 | 33 |
| CH19 (CH3低) | 24 | 34 |
| CH20 (CH4低) | 25 | 35 |
| CH21 (CH5低) | 26 | 36 |
| CH22 (CH6低) | 27 | 37 |
| CH23 (CH7低) | 28 | 38 |
| CH24 (CH8低) | 29 | 39 |
| CH25 (CH9低) | 30 | 40 |
| CH26 (CH10低) | 31 | 41 |
| CH27 (CH11低) | 32 | 42 |
| CH28 (CH12低) | 33 | 43 |
| CH29 (CH13低) | 34 | 44 |
| CH30 (CH14低) | 35 | 45 |
| CH31 (CH15低) | 36 | 46 |
| AGND | 37、38、39、40 | 17、18、19、20 47、48、49、50 |

表5   模拟信号输入接口对应表

五、软件使用方法

软件安装非常方便，当将USB插头插入计算机后，计算机会自动提示用户安装驱动程序。

软件编程包括A/D采集功能以及开关量操作功能。

在光盘“产品\RBH8221H”目录下，有详尽的VB例程，包括A/D采集功能，开关量输入，开关量输出功能。

对于A/D采集功能，只要采用本公司的产品，无论是ISA总线、PCI总线还是USB总线都完全一样，用户没有必要考虑总线，用户只需调用Adcard.dll软件，或USB8221H.DLL软件即可。

对于开关量操作，则发生了较大的变化，通过本公司提供的DllIOCtl函数就可以实现了，在使用该函数之前，需要先声明两个数组InBuff[]，和OutBuff[]，对于VB程序，则如下所示。

Global InBuff(100) As Byte

Global OutBuff(100) As Byte

其它程序，可以参照光盘中“编程指南”中的介绍和例程。

- 开关量输入编程说明

InBuff(0) = 0

InBuff(1) = 0

i = DllIOCtl(3, InBuff(0), 1, OutBuff(0))

i = OutBuff(0)

上面的OutBuff(0)中的结果就是开关量输入的结果。

对应的D0-D7是8路开关量输入的电平状态，当对应的针是高电平时，读入的是1，当对应的针脚是低电平时，输入的是0。

- 开关量输出编程说明

j = j And &HFF

InBuff(0) = 0

InBuff(1) = 0

InBuff(2) = j

i = DllIOCtl(3, InBuff(0), 0, OutBuff(0))

上面的程序就可以实现开关量输出功能。要输出的数据放在J中。

对应的D0-D7是8路开关量输出的电平状态，当对应的位输出1时，当对应的针是高电

3、Windows下 A/D采集软件的使用说明

本板提供了很完善的WIN98/2000/XP/NT驱动程序，采用动态链接库的方式，用户使用方便、快捷，所提供的DEMO软件，能满足大量的实际需要，如实时控制、波形显示、波形记录等。在光盘目录“编程指南”中有非常详细的介绍。

本公司的ISA总线、PCI总线、USB总线产品都采样相同的软件接口，用户如果过去使用本公司的采集板，USB总线的产品可以作到软件完全不变。为用户产品的升级换代提供了方便。

## 六、安装方法

- 第一次在计算机上插入本模块的USB电缆线时，系统会提示增加新硬件，这时可以按照Windows的提示安装驱动程序，在安装过程中，按照提示在目录“WWWRBH\产品\AD8221H\DIRVER”下寻找驱动程序(一个*.INF文件)，确定，系统会自动安装。

- 安装完成后，采集器上的信号灯点亮，在计算机的USB资源中可以找到该设备。至此表明驱动程序安装成功，接下来安装示波器应用软件。

- 在光盘“WWWRBH\SOFTWARE\FRECORDBASIC\DISK1”目录下找到SETUP.EXE按照提示安装，安装成功后，计算机桌面上会产生一个正弦波图标。

- 安装完毕后，输入一个信号发生器标准信号，打开FrecordBasic，即可检测设备是否正常工作。

- 安装完成，检验正常后，用户即可编写自己的应用软件。编程示例可在光盘  “WWWRBH\产品\AD8221H”目录下找到 。

# 七、注意事项

- USB总线可以带电插拔。

- 当要对硬件操作时，应该拔下USB线，使采集板断电。

- 长时间不用时，建议从将采集板USB总线下拔下，妥善保管。

- 当将USB插头插入计算机的USB口内后，很快就可以看到采集板上的信号灯变亮，表明USB采集板的驱动程序加载成功，可以进行数据采集。只有等信号灯亮，才可以运行数据采集软件，否则会报告没有驱动程序。如果信号灯长时间不亮，表明采集板出故障。

- 当采集板正常采集时，采集板上的信号灯会闪烁，表明系统正常。

- 当采集板采集时，不可拔出USB接头，因此，拔出USB插头之前，应该退出采集程序。

- 采集板提供的开关量输入资源最多为16路，但由于外壳端子数量的限制，一般只接出8路，如果客户需要更多的开关量输入资源，应在购买时提前说明，并适当减少其他资源以便留出足量的端子。

# 八、出库清单

1、AD8221H板一块。

2、光盘一张（内含demo程序、驱动程序等）

# Text boxes

综合逻辑控制

USB接口

J3

开关量

图 1  采集板原理

FIFO

A/D转换

程控放大器

多路开关

J1

模拟量输入

信号

102

多路开关

J1对应针

144．5

94

160

WR4

WR1

WR3

JP6

J3

JP43

信号灯

J4

JP2

W2

USB接头

图3 操作元件布局

图 4单端与双端设定

双端

单端

JP2

JP4

JP2  3

JP46